- 1、全自动COD分析仪

#### 1.主机配置及备件耗材

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 全自动COD分析仪 | 包括加液系统、消解系统、滴定系统、温控系统、检测系统和数据处理系统（含工作站软件）等 | 1 |
| 备件/ 耗材 | 冷却循环水机 | \ | 1 |
|  | COD智能回流消解器 | 12位，控温范围：室温～350℃，冷却方式：风冷/水冷，带液晶显示屏 | 2 |
|  | 样品杯及磁力搅拌子 | 与样品位数一致为1套 | 2套 |
|  | 试剂瓶架及试剂瓶 | \ | 1套 |
|  | 纯水桶 | \ | 1个 |
|  | 废液桶 | \ | 1个 |
|  | 维修（护）工具包 | \ | 1 |

#### 2.仪器用途

用于全自动测定环境水体中的化学需氧量（COD），整个实验过程全自动完成，无需人工值守，符合《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）中化学需氧量的测定要求。

#### 3.技术参数

3.1样品位数：≥24位。

■3.2 消解位：≥24位，所有位可同时消解，消解方式：加热回流；消解时间可自由设定。

▲3.3 滴定位：≥20位，单次滴定量：10-1000µL（任选）。

3.3 冷凝管和样品杯通过磨砂口直接对接（样品杯和冷凝管均有磨砂口），不接受冷凝管和样品杯之间带有密封圈的密封方式，防止密封圈老化造成数据不稳定。

■3.4 硫酸银-硫酸和硫酸用两个独立的加液泵加液，并使用完全独立的两套管路，防止两种试剂产生交叉污染。

▲3.5 可移动式滴定传感器，用于进行颜色判定，滴定过程中仪器可根据样品的颜色自动调整滴定速度，单个高/低浓度样品滴定时间平均小于2.5分钟。

3.6 检测范围：16～700mg/L。

3.7 具有样品自动稀释功能，可对高浓度样品进行不同倍数的稀释；做空白试验时，10mL纯水由仪器自动加入。

3.8 仪器主机上能实时显示加热器的温度和滴定的温度（滴定温度可以设置）。

3.9 试剂添加方式：高精度进口注射泵加液，注射泵安装位置应便于观察、维护和更换。

■3.10 具有双机械臂加液系统，可以实现硫酸汞、重铬酸钾标准溶液在样品杯内添加，硫酸银-硫酸溶液和纯净水在冷凝管瓶口上端添加，完全符合HJ828-2017中规定试剂添加方式。

■3.11 采用仿生视觉系统或其他同等效果的系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化，要求样品滴定完成后仪器可自动保存滴定前和滴定后水样的照片或视频，方便溯源。

3.12 具备冷凝管自动清洗、自动排废功能；具备机械臂故障报警并停止运行功能；具备管路堵塞报警并停止运行功能；注射器上具有液位传感器，具备未抽取到试剂报警并停止运行功能。

3.13 仪器可自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配，仪器会自动报警。

3.14 检出限：≤4.0mg/L。

■3.15 仪器测量精密度：（1）高浓度样品：标定10次重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积 25mL±1mL 时）； 空白10次，重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL；100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤2%。（2）低浓度样品：标定10次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积 25mL±1mL 时 ）；空白10次，重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.3mL； 20mg/L左右样品测定6次结果重复性 RSD≤2%。

3.16 仪器滴定精密度：RSD＜0.5%（连续6次滴定20µL，称重）。

■3.17 仪器测量正确度：误差±5%（高低两种不同浓度COD标准溶液测定）。

3.18 整机通讯支持TCP/IP协议，支持实验室LIMS系统数据上传对接；支持数据自动存储、数据溯源查阅、支持PDF/Word/Excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制。

#### 4.数据处理系统

#### 数据输出和输入系统1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）

#### 5.技术服务及售后服务

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。