- 便携式溶解氧测定仪

- 屏幕，显示清晰

2、温度单位可选：℃ 和 °F。

3、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

4、支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

5、支持IP65防护等级

6、标配极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱

7、智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

8、支持自动温度补偿、自动大气压补偿（kPa、mmHg、atm多种单位可选）

9、自动零氧标定和满度标定

10、支持手动盐度补偿

11、支持数据存储（各500套）、查阅、删除、传输和打印

12、具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

13、大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电，支持背光调节

| 溶解氧 | 范围 | (0.00～50.00)mg/L |
| --- | --- | --- |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ±0.30mg/L |
|  | 响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 饱和度 | 范围 | (0.0～300.0)% |
|  | 最小分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | (-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ |
|  | 仪器示值误差 | ±0.4 ℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围） |

技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。