- 4、气相分子吸收光谱仪

#### 1.主机配置和备件耗材

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 气相分子吸收光谱仪 | 含流动注射进样系统、在线加热系统、内置氨氮在线氧化模块、内置电子压力报警系统，内置自动稀释模块，内置总氮在线消解模块、自动进样器1套 | 1 |
| 备件/耗材 | 一年备件包 | 除标配的配件耗材外，每台另赠进样软管、试剂泵管、尾气吸收装置、进样针等1套，合计2套/台 | 1 |
|  | 样品瓶 | 50mL×60个/套 | 1 |
|  | 试剂瓶架 | \ | 1 |
|  | 高纯氮气 | 1瓶/台（含瓶、气、阀）；纯度≥99.999% | 1 |

#### 2.工作条件

2.1工作环境温度：15℃～30℃。

2.2工作环境相对湿度：≤75%。

2.3供电电源：AC 220V±22V，50Hz。

#### 3.仪器用途

3.1仪器适用于水体中氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、凯氏氮等含氮、含硫类关键污染指标的精准定量检测。

3.2满足《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023）、《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199-2023）、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200-2023）、《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 198-2024）、《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 197-2024）等相关环境监测国家标准方法的分析要求。

#### 4.技术参数

4.1 主机系统

4.1.1内置气-液分离装置，使用高效的连续萃取气液分离技术。

▲4.1.2内置总氮在线消解系统，使用紫外在线消解系统，单个样品测量含消解时间小于5min。

■4.1.3内置氨氮在线氧化系统。

▲4.1.4内置自动稀释系统。可对不同浓度样品精准稀释；支持单点定标进行自动梯度稀释，自动生成覆盖检测范围的标准曲线，曲线相关性系数≥0.9995。

4.1.5内置在线加热系统，能开机自动检测环境温度，无需手动开启辅助加热，温度异常时自动停止加热。

4.1.6内置自动除水系统，使用全过程无需干燥剂，采用半导体恒温除湿或同等效果技术，避免水汽干扰。

4.1.7以氮气（纯度≥99.9%）为载气，配备载气净化系统；具备压力和流量双重监测报警系统。

4.1.8仪器在30min内基线的漂移不大于0.001Abs，基线最大瞬时噪声不大于0.0005Abs。

4.1.9采用适配各国标/行标方法要求的氘灯，固定灯位，光路稳定；具备光源寿命统计监测功能。

4.1.10采用连续光源，波长范围覆盖各国标/行标方法特征波长要求，且连续可调；波长准确性±0.2nm，波长重复性±0.1nm。

4.2 试剂瓶架

4.2.1配置试剂瓶架。与主机、自动进样系统衔接，布局合理。

4.2.2至少可容纳6个1000mL规格试剂瓶。

4.3自动进样器

▲4.3.1样品位数≥50位，样品管容积不小于50mL，适配大体积样品或高浓度稀释需求。

4.3.2样品盘可拆洗，进样管路/进样针采用耐腐蚀材质；具备程序控制流动洗针功能，可软件调节洗针流量，适配不同污染程度样品。

■4.3.3配备均质吹扫系统，支持进样前/进样中均质，软件可设置吹扫时间，消除样品分层、去除VOC干扰。

4.4氨氮

■4.4.1检出限：≤0.02mg/L；

4.4.2标准曲线相关系数：r≥0.9995；

4.4.3精密度（连续6次测定）：0.2mg/L时RSD＜3%。

4.5亚硝酸盐氮

■4.5.1检出限：≤0.003mg/L；

4.5.2标准曲线相关系数：r≥0.9995；

4.5.3精密度（连续6次测定）：0.2mg/L时RSD＜3%。

4.6硝酸盐氮

■4.6.1检出限：≤0.008mg/L；

4.6.2标准曲线相关系数：r≥0.9995；

4.6.3精密度（连续6次测定）：0.5mg/L时RSD＜3%。

4.7总氮

■4.7.1检出限：≤0.05mg/L

4.7.2标准曲线相关系数：r≥0.9995

4.7.3精密度（连续6次测定）：0.5mg/L时RSD＜3%。

4.8硫化物

■4.8.1检出限：≤0.005mg/L

4.8.2标准曲线相关系数：r≥0.9995

4.8.3精密度（连续6次测定）：0.2mg/L时RSD＜3%。

4.9整机通讯支持TCP/IP协议，支持实验室LIMS系统数据上传对接；支持数据自动存储、数据溯源查阅、支持PDF/Word/Excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制。

▲4.10 采用紧凑型一体化设计，在无需外置其他功能模块的情况下，仪器主机即可实现总氮项目的自动消解、分析检测以及高浓度样品的自动稀释。同时，仪器结构稳固，自动进样器可叠放于主机之上运行，主机与自动进样器的合计占用面积不超过 0.3m²，适用于应急监测车等狭小空间。

#### 5.数据处理系统

★5.1数据输出和输入系统1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）

5.2操作软件支持开机自动检测通讯口、波长、泵转速、灯位等，并可直接设置测试波长、泵转速、进样时间等参数；具备实时显示检测图谱功能，支持平行样图谱对比；具备紧急添加样品功能；自动保存检测数据、操作日志，支持报告导出；具备测量全程基线实时显示功能。

- 6.技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。