- 7、便携式抽滤装置

1.用途：

用于测定地表水金属项目可溶性元素时，现场采样后的过滤。

2.适用范围：

满足水样溶解态重金属铅、铜、锌、镉、铁、锰等项目采集后在现场过滤，水样采集后现场立即用 0.45um 滤膜过滤的要求;水样的泥沙等颗粒状杂质过滤等要求。

3.适用标准：

HJ776-2015《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》

HJ700-2014《水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法(发布稿)》

GJW-03-SSG-001《国家地表水环境质量监测网络作业指导书》。

4.参数及功能要求：

■4.1 采用一体化设计方式，方便携带，便于现场使用。

4.2 采用快开式抽滤杯，滤膜更换方便;机身开关按钮采用防水设计，通风口配备防沙防尘网，更适合野外作业。

4.3 机身放置直径100mm 的微孔滤膜。

▲4.4 自带大容量锂电池，带过流保护，短路保护，单块电池续航时间15小时:配备 12V或24V 充电器。

4.5 电池余量实时液晶显示;设有调节旋钮实现抽滤速度或抽滤负压的无级调节。

4.6 高性能无刷电机隔膜真空泵带阻水空气过滤器，防水耐酸碱腐蚀，高负压，强吸力，负压大于 65kPa;不需要额外的备压瓶或隔水瓶。

4.7 集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶;材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子。

4.8 技术参数：

▲4.8.1 采样流量:≥12L/min(空载)。

4.8.2 负载能力:≥-65kPa。

4.8.3 电池电量:满足仪器续航时间。

▲4.8.4 滤膜尺寸:直径≥100mm/0.45μm 水系滤膜。

4.8.5 工作温度:-20℃~50℃。

4.8.6 额定功率:≤12W。

4.8.7集液瓶：600ml

- 配置(每套):主机 1 套;600ml样品瓶 2 个;0.45um 水系微孔滤膜 1 盒;内置高容量锂电池 1 套;使用说明书和合格证 1 套。

- 技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。