23、紫外分光光度计

光学系统：双光束

光谱带宽：1.8nm

波长范围：190 ~ 1100 nm

波长准确度：±0.3 nm

波长重复性：≤0.2 nm

波长显示：0.1 nm

波长移动速度：5000 nm/min

扫描速度：100 ~ 4500 nm/min

光度范围：-3 ~ 3 A，0 ~ 400 %T

光度准确度：±0.3 %T

光度重复性：≤0.15 %T

噪声： ≤0.0008 A @ 2 A，500 nm

漂移：	≤0.0005A/h

基线平直度：±0.001 A

■杂散光≤0.03 %

测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量，自定义方法测量

接收器	硅光电池

测量：内置7种测量方法（260/280，260/230，Lowery法，UV法，BCA法，CBB法，Biuret），

▲仪器自带性能验证：波长精度，波长重复性验证，光度精度，光度重复性验证、杂散光验证，分辨率验证等功能。

■内置电脑（2GB内存/64GB SSD存储器，彩色液晶触摸屏，像素不低于1280×800），；
样品室适配5~100mm的样品池架及其它附件；
开机自校准系统和预热；