25、酶底物法微生物快速检测系统

主机配置及附件

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程控定量封口机 | 1 | 台 | / |
| 2 | 紫外观察箱 | 1 | 台 | / |
| 3 | 大肠菌群检测试剂 | 10 | 盒 | 100个/箱 |
| 4 | 97孔定量盘 | 10 | 箱 | 100个/箱 |
| 5 | 无菌取样瓶 | 5 | 箱 | 200个/箱 |
| 6 | 菌落总数组件 | 8 | 箱 | 测25次/箱 |

仪器用途：

仪器用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水等中的总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌等项目的检测。 符合《GB5750.12 生活饮用水》和《HJ1001-2018 环境水质》方法，与酶底物法培养基配合使用。

技术参数：

程控定量封口机

1、显示屏，显示功能：温度进度条、休眠界面、封口计数数值、故障报警； 操作功能：回退键、运行键、休眠键（空闲时仪器能自动进入休眠状态）。

▲2、开机预热≤2 分钟，封口速度≤9 秒，单个样品操作时间小于 3 秒,进口加热滚轴。

3、 设备有独立检修盖和维修窗口，无螺丝钉，易维护和清洗，设备底部有伸缩式可拆卸接水盘 (防止样品在操作时漏水对设备造成损坏) ；紫外消毒功能，可有效控制封盘过程中微生物的干扰。

4、可连续封口24h 且封口平整，无漏液破孔，连续做样不少于 100000 批次。

5、具有联网功能，可通过移动APP查看当前封口温度、运行状态。

■6、加热滚轴温度150-200℃可调，外罩温度＜40℃。

7、 环境温度和湿度工作范围：温度+5℃~+40℃、湿度 10%~80%。

三用紫外观察箱

  - 1.采用254mm,366nm双波长紫外灯管，准确引发荧光反应。

  - 2.灯箱一体式设计有效制造暗场观测效果方便观察荧光，即使环境明亮，也能通过观察窗清晰判读荧光反应且有效避免实验员接触紫外线。

  - 3.提供双侧调整窗口设计，便于实验员观察及标记。

  - 4.可用于酶底物法大肠埃希氏菌检测、酶底物法菌落总数检测。

酶底物法大肠菌群检测试剂

  - 1.酶底物法检测试剂用于总大肠菌群、耐热大肠菌群检测及大肠埃希氏菌检测。

  - 2.完全符合GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》与HJ 1001-2018《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》标准要求。

  - 3.试剂采用独立避光铝箔包装，具备避光、防潮和密封性能，可确保试剂在保质期内性能稳定。有易撕口，有效防止粉末喷溅。

  - 4.试剂包装上均有相应批号、效期，有效期内使用稳定性可靠。

  - ▲6.试剂与程控定量封口机、紫外观察箱均来自同一个厂家。

定量盘

  - 1.51孔定量检测盘无须稀释可检测200MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群，97孔定量检测盘无须稀释可检测2419MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群。

  - ■2.定量盘需通过密封性测试证明并提供相关证明文件。

  - 3.无漏液，无破孔，封好的孔格能够耐受不小于8kg的压力，不会由于定量盘叠加受力造成孔与孔之间的串连以及破损。

  - 4.定量盘采用2个/袋方式包装，避免实际使用过程中的二次污染。

  - 5.每箱定量盘包装上有批号及有效期时间。

无菌取样瓶

■1.每箱无菌取样瓶均通过辐照灭菌处理，符合ISO11137要求，无菌保证水平（SAL）为10-3；

2.每个瓶盖上有塑封套，表示该取样瓶已经过灭菌工艺处理；塑封套配有易撕条，方便开口；

■3.硫代硫酸钠含量符合《GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存》法规要求，具备硫代硫酸钠含量合格检测报告证明；

4. 100mL容量瓶体上具有10mL-100mL刻度线，辅助样品稀释；

5.每个无菌取样瓶可定量100ml水样，溶解酶底物检测试剂，瓶体通透性好，可判读阳性结果；

6.每箱无菌取样瓶包装上有批号及到期时间；

酶底物法菌落总数检测套件

  - 1.用于水中菌落总数检测。

  - 2.完全符合GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》中的规定。

  - 3.试剂采用单独包装，小瓶装(货号：ETCP-25)可检测一个水样，大瓶装(货号：ETCP-100)可检测10个水样，培养基预装灭菌，随取随用，简便快捷。

  - 4.84孔定量检测盘无须稀释可检测水中738 MPN/ml菌落总数。

  - 5.定量盘采用独有阶梯式设计，堆叠不压孔，不晃动，拿取方便。

  - 6.精选定量盘材质，观察无荧光干扰。

7.检测套件包装上均有相应批号、效期，有效期内使用稳定性可靠。