- 32、原子吸收光谱仪

一、操作环境

电源：AC 230V +/-10%，50/60Hz；温度：15-35℃；相对湿度20%-80%。

二、技术性能要求

1、整机系统

台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机或分体机，火焰及石墨炉都必须配置自动进样器，并列式设计或分体设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变,串联式一体机视为不满足要求。仪器以智能化为基础，由进样系统、原子化器（火焰和石墨炉）、光路系统、检测器、分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的原子吸收光谱仪。

2、光学系统

■2.1、光学系统：单光束和双光束兼备，软件自动切换。

2.2、波长范围：180-900nm。

2.3、光谱带宽：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择，6种模式。

2.4、波长设定：全自动检索，自动波长扫描。

2.5、波长准确度：≤±0.1nm；波长重复性：≤±0.05nm。

▲2.6、仪器光谱分辨能力：Mn279.5nm-279.8nm之间峰谷与279.5nm峰高之比≤15%。

3、光源和检测器

■3.1、灯座：8灯座（全自动切换）。

3.2、灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和高性能空心阴极灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

3.3、检测器：广谱UV增强光电倍增管检测器或固态CCD检测器。

4、火焰分析系统

4.1、火焰耐HF酸进样系统，耐：≥50%(v/v)HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20%(v/v)HF，30%(w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。

■4.2、火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全，软件支持气体泄露测试。

4.3、燃烧器系统：燃烧头角度可调节，预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

4.4、背景校正方式：采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。

4.5、灵敏度：5ppm Cu吸光度≥1.0A。检出限：＜0.003ppm。

4.6、稳定性：5ppm Cu重复7次，RSD%≤0.35%。

▲4.7、火焰方法测量：766.49nm：10ppm，20ppm，30ppm，40ppm，50ppm的钾（K）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.9999。

4.8、30分钟动态基线稳定性：Cu（0.2nm狭缝，预热小于30分钟）±0.0030Abs，Ni（0.2nm狭缝，预热小于30分钟）±0.0050Abs。

5、石墨炉分析系统

5.1、石墨管：采用带热解涂层的平台石墨管，一次最大进样体积≥90ul。

5.2、加热方式：纵向加热或横向加热。

5.3、石墨炉工作温度：室温－3000℃。

5.4、温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

5.5、背景校正方式：采用能量自动平衡氘灯背景校正或横向塞曼背景校正。

■5.6、电源：内置直流石墨炉电源，整个仪器为一个整体。

■5.7、石墨炉可视系统：石墨炉配色摄像装置，监控温度＞1000度，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。须提供监测样品溶液从进样到干燥再到灰化最后至清除的各个步骤的摄像头实拍图片。

■5.8、石墨炉配备加氧装置，加氧流量由软件全自动控制，流量可选。

5.9、灵敏度：2ppb Cd进样20微升，吸光度≥0.2A。检出限：＜0.02ppb。

5.10、稳定性：2ppb Cd重复7次，RSD%≤2%。

▲5.11、石墨炉方法测量：1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅（Pb）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

5.12、石墨炉方法测量：10ppb，20ppb，30ppb，40ppb，50ppb高温元素铝（Al）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

5.13、石墨炉方法测量：4ppb，8ppb，12ppb，16ppb，20ppb高温元素钡（Ba）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

6、火焰/石墨炉一体化自动进样器

▲6.1、样品位数：火焰/石墨炉均不小于80个样品位以上，带取样嘴清洗池。

6.2、进样量：1-99微升连续可调，最小增量1µl。

6.3、石墨炉分析可自动进行配制标准、加基体改进剂、浓缩和稀释、质量控制。

6.4、火焰/石墨炉自动进样器切换无需任何工具。

7、操作控制软件

7.1、分析软件：多任务操作功能，在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观。

7.2、校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

7.3、软件具有一键视频教学功能。

7.4、仪器诊断软件和网络通讯。

7.5、每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

7.6、石墨炉分析时默认峰面积分读数。

三、配置和附件要求

1、原子吸收光谱仪主机（含火焰原子化器和石墨炉原子化器）1套

2、仪器控制软件 1套

3、火焰和石墨炉自动进样器（样品位不少于80位）　1套

4、样品进样、干燥、灰化、原子化和清洗全监测摄像装置　1套

5、能量自动平衡氘灯专用控制系统或塞曼装置　1套

6、石墨炉加热直流电源　1套

7、带液封监测安全联锁保护电路的排废液装置　1套

8、空气、乙炔气、氩气专用连接管路　各1套

9、标准附件箱（包括燃烧头刮刀、台灯等）　1套

10、空气压缩机和空气过滤器　1套

11、循环冷却水系统　1套

12、石墨炉加氧除碳炉内消解装置　1套

13、原厂空心阴极灯Cu、Pb、Cd、Fe、Zn、Ni、Mn、Cr各1只

14、一体化带平台涂层石墨管　10只

15、石墨炉自动进样器2.5mL样品杯　1000个

16、火焰自动进样器15mL样品管　1200个

17、控制工作站（配置优于CPU： 4核3.2GHZ；内存：32G；硬盘：500GB）　1台

18、数据输出系统 1台

19、高纯氩气钢瓶（含气、减压阀） 1套

20、乙炔气钢瓶（含气、减压阀） 1套