- 28、电热鼓风干燥箱

■1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

2、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；

3、采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越；

4、旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；

5、腔体四角采用圆角主设计，搁架容易拆卸，方便清洁；

6、采用新开发操作系统，触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能；

7、具有倒计时预约功能；

8、预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；

9、采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；

10、风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；

11、可编程程序设计，可设置10段100周期；

12、配RS-485接口，用以连接计算机；

■13、具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。

控温范围：室温+5～250℃

分辨率：0.1℃

波动度：±1℃(105℃)

均匀度：±2%

▲升温速率：＞4℃/min（180℃）

定时范围：0～9999min/h；预约范围：0～9999min

编程控制：10段100周期

▲容积：≥142L

载物搁架：3/7块（标配/最多）

搁架承重：≥15kg

- 技术服务及售后服务：

- 1、报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★2、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供整机故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，并以优惠价提供配件耗材。

- ★3.仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户签字验收。